# Standardní operační procedura pro přístroj

# Cyber Scan PCD6500

Verze: SOP-E01-10/05

Popis: 	Standardní operační procedura obsahuje instalační kvalifikaci (IQ), provozní kvalifikaci (OQ)            a protokol o zaškolení obsluhy

Tato SOP je platná od:			27. května 2010

Tato SOP nahrazuje předchozí verzi z:  15. dubna 2010

Vytvořil: 	3.2.2010 	van de Craats / Krejča

Schválil: 	15.4.2010	Lichtmann / Vlk

- Eutech Instruments Pte Ltd

- Blk 55, Ayer Rajah Crescent,

- #04-16/24 Singapore 139949

- Tel: (65) 6778 6876

- Fax: (65) 6773 0836

- E-mail: marketing@eutechinst.com

- Web-site: www.eutechinst.com

- Chromservis s.r.o.

Jakobiho 327

109 00 Praha 10-Petrovice

Tel: +420 2 74021211-9 Fax: +420 2 74021220

E-mail: service@chromservis.cz

# OBSAH

A.	INSTALAČNÍ KVALIFIKACE (IQ)	3

A-1  ÚVOD	3

A-2  POKYNY	4

A-3  KONTROLA ÚPLNOSTI DODANÉHO ZBOŽÍ	5

A-4  UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE	6

A-5  SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ	7

A-6  SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A KONTROLA FUNKČNOSTI	8

B.	PROVOZNÍ KVALIFIKACE (OQ)	12

B-1  ÚVOD	12

B-2  POKYNY	13

B-3  VSTUPNÍ KONTROLA PŘÍSTROJE A ELEKTROD	14

B-4  KONTROLA PŘESNOSTI MĚRENÍ POTENCIÁLU (pH)	15

B-5  KALIBRACE A OVĚŘENÍ CELÉHO SYSTÉMU (pH)	16

B-6  OVĚŘENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU ELEKTRODY pH SIMULÁTOREM	19

B-7  KALIBRACE A OVĚŘENÍ CELÉHO SYSTÉMU (VODIVOST)	21

B-8  SEZNAM PŘÍLOH	22

C.	PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	23

# INSTALAČNÍ KVALIFIKACE (IQ)

# A-1  ÚVOD

Tento dokument o instalační kvalifikaci je vydán pro firmu   ____________________________________________

____________________________________________________.

IQ dokument vytvořil:

- Eutech Instruments Pte Ltd

- Blk 55, Ayer 3akob Crescent,

- #04-16/24 Singapore 139949

- Tel: (65) 6778 6876

- Fax: (65) 6773 0836

- E-mail: marketing@eutechinst.com

- Web-site: www.eutechinst.com

Záznam o instalační kvalifikaci provedl pracovník firmy:

- Chromservis s.r.o.

Jakobiho 327

109 00 Praha 10-Petrovice

Tel: +420 2 74021211-9 Fax: +420 2 74021220

E-mail: service@chromservis.cz

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

Ověřil oprávněný zástupce zákazníka:

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

Schválil oprávněný zástupce zákazníka:

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

# A-2  POKYNY

- Tento dokument musí být vyplněn při vybalení přístroje a uvedení přístroje do provozu.

- Autorizovaný zástupce firmy Eutech Instruments musí přístroj zprovoznit a provést požadované testy, které jsou uvedené v dokumentech Instalační kvalifikace (IQ). Všechny výsledky musí být zaznamenány.

- Pověřený pracovník firmy ___________________________________________________ provede kontrolu výsledků a podepíše dokumenty se záznamy výsledků.

- Veškeré odchylky a závady během instalace musí být zaznamenány na konci každé části kvalifikační procedury. Současně se zde budou uvedeny všechny postupy pro odstranění závad či odchylek.

- Tento dokument obsahuje důvěrné informace a nesmí být kopírován ani poskytován třetí osobě bez souhlasu výrobce nebo zástupce autorizovaného distributora.

# A-3  KONTROLA ÚPLNOSTI DODANÉHO ZBOŽÍ

Přístroj včetně příslušenství je vybalen za přítomnosti autorizovaného zástupce dodavatele a pověřeného zástupce zákazníka a provedena kontrola úplnosti dodávky. Zkontroluje se, zda nedošlo ke zjevným mechanickým poškozením během transportu. V případě že ano, musí autorizovaný pracovník provést záznam o poškození včetně fotodokumentace. Podle charakteru a rozsahu poškození provede pracovník další části IQ a OQ procedur nebo ukončí instalaci.

Jestliže je součástí dodávky další příslušenství, jako jsou elektrody, měřící sondy, standardy apod., budou jednotlivé komponenty vypsány v tabulce č.A4, kapitole A-5.

Tabulka č.A1: přístroj Cyber Scan 6500PCD

| Katalogové číslo | Výrobní číslo | Číslo zakázky | Dodavatel | Certifikát |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulka č.A2: součásti balení modelu 6500PCD

| položka | ano | ne |
| --- | --- | --- |
| přístroj |  |  |
| napájecí zdroj |  |  |
| držák ramene elektrod |  |  |
| rameno pro uchycení elektrod |  |  |
| originální manuál |  |  |
| český manuál |  |  |

Je dodané zboží kompletní?		 ANO	 NE

Zbývající části k dodání:  ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Je některá část zboží poškozená?		 ANO	 NE

Popis poškození:  ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# A-4  UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj by měl být umístěn v suché čisté místnosti, kde je okolní teplota v rozmezí 5 ÷ 45°C a vzdušná vlhkost v rozmezí 5 ÷ 80% RH nekondenzující. Maximální nadmořská výška je 2000m. Jestliže teplota v místnosti během provozu příliš kolísá, může tento jev ovlivňovat přesnost přístroje.

Pracovní plocha kolem přístroje není striktně definovaná, neboť je daná počtem použitých ramen, elektrod a dalšího příslušenství. Šířka pracovní plochy se tedy pohybuje od 60 do 100 cm, hloubka 50 cm je postačující.

Požadované napájecí napětí je 230V/50 Hz.

Lokalizace přístroje (budova, místnost): ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Popis pracovní plochy a její rozměry (šířka × hloubka v centimetrech): ____________________________________

_____________________________________________________________________ š: _______ ×  h: ______ cm.

Je pracovní plocha vyhovující?		 ANO	 NE

Připomínky:  _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č.A3: okolní provozní podmínky během instalace

| sledovaná veličina | hodnota | vyhovuje |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ano | ne |
| Okolní teplota [ °C ] |  |  |  |
| Vlhkost [%RH] |  |  |  |
| Nadmořská výška [ m ] |  |  |  |
| Atmosférický tlak [ hPa ] |  |  |  |

Vyhovují parametry okolního prostředí povoleným mezím?	 ANO	 NE

Připomínky:  _______________________________________________________________________________

Je napájecí napětí a jeho frekvence v souladu s požadavky výrobce?	 ANO	 NE

Připomínky:  _______________________________________________________________________________

Pověřený zástupce zákazníka byl seznáme s podmínkami pro provozování přístroje.

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# A-5  SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

V tabulce č.A4 se uvede veškeré příslušenství dodané současně s přístrojem, které je nezbytné k plnění jeho základních funkcí. V tabulce č.A5 se uvedou externí zařízení sloužící pro export, zálohování a další vyhodnocování dat (tiskárny, externí paměť, počítač apod.).

Tabulka č.A4: seznam základního příslušenství (elektrody, sondy, standardy)

| Katalog. číslo | Popis položky | Sériové číslo | Dodavatel | Certifikát |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulka č.A5: seznam dalších připojitelných externích přístrojů (počítač, tiskárna apod.)

| Katalog. číslo | Popis položky | Sériové číslo | Dodavatel | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V tabulce č. A4 a A5 je uveden aktuální seznam veškerého příslušenství dodaného společně s přístrojem.

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# A-6  SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A KONTROLA FUNKČNOSTI

Spuštění přístroje

- Připojte rameno držáku eletrod k základně. Držák ramene může být umístěn na obou stranách přístroje.

- Připojte kabel napájecího zdroje pomocí konektoru (jack) na zadní panel přístroje a druhý konec zdroje zasuňte do zásuvky napájecí sítě.

- Stiskněte černé tlačítko na pravém boku přístroje až uslyšíte pípnutí.

- Uvolněte tlačítko pro naběhnutí přístroje a krátce se objeví se vstupní obrazovka (viz obrázek vlevo) a pakk se nahraje program řady 6000, kdy se objeví obrazovka měření.

Objevila se vstupní obrazovka přístroje?		 ANO	 NE

Vypnutí přístroje

- Při vypnutí musí být všechny aplikace ukončeny a uživatel musí být odhlášen (podobně jako u PC)

- Ze vstupní obrazovky (viz druhý obrázek shora) ukažte na dolní hranu obrazovky pro vyvolání pracovní lišty

- Zvolte Start – Shut down pro ukončení Windows

- Potvrďte Yes a dojde k vypnutí přístroje (stejně jako ukončení Windows u běžného PC)

Došlo k regulérnímu vypnutí přístroje?		 ANO	 NE

Kontrola funkcí tužky s dotykovým hrotem

- Dotyk obrazovky: Lehce se dotkněte obrazovky pro volbu nebo otevření položky. Jakmile poklepnete na položku, zvedněte hrot tužky. Dotyk obrazovky je ekvivalentní kliknutí myší u vašeho osobního počítače. Vyzkoušejte rovněž položky programu, které vyžadují při volbě nebo spuštění dvojí dotyk (např. dvojí klepnutí na ikony ze základní obrazovky přístroje).

- Přesunutí: Umístěte hrot tužky na obrazovku a posuňte položku přes obrazovku aniž byste zdvihli hrot tužky až provedete celou volbu.  Přesunutí je ekvivalentí přesunu se stisknutým levým tlačítkem myši u vašeho osobního počítače.

Reaguje přístroj správně na dotyk tužky?		 ANO	 NE

Pokud je zaznamenána dysfunkce, proveďte rekalibraci tužky v souladu s návodem.

Poznámka: Pokud rekalibraci nebylo nutno provést, škrtněte následující proveduru vodorovnou čarou.

Reaguje přístroj správně na dotyk tužky po rekalibraci?	 ANO	 NE

Nastavení času

- Z obrazovky HOME klepněte na levou dolní část obrazovky pro vstup na menu Start. Klepněte na  Start > Settings > Control Panel. Natáhne se obrazovka Ovládacího panelu.

- Dvakrát klepněte na ikonu Date/Time. Natáhne se okno Parametry Datum /Čas (Date/Time Properties).

- Klepněte na zónu čas, šipku směřující dolů a zvolte odpovídající časové pásmo.

- Klepněte na hodiny, minuty nebo sekundy. Použijte šipky nahoru a dolů pro nastavení.

- Klepněte na AM nebo PM. Použijte šipky nahoru a dolů pro nastavení.

- Klepněte na tlačítko Apply.

- Klepněte na OK a uložte čas.

Je čas nastaven správně?		 ANO	 NE

Nastavení datumu

- Z obrazovky HOME klepněte na levou dolní část obrazovky pro vstup na menu Start. Klepněte na  Start > Settings > Control Panel. Natáhne se obrazovka Ovládacího panelu.

- Dvakrát klepněte na ikonu Date/Time. Natáhne se okno Parametry Datum /Čas (Date/Time Properties).

- Klepněte na šipku směřující nahoru nebo dolů a zvolte měsíc nebo rok.

- Klepněte na den.

- Klepněte na tlačítko Apply.

- Klepněte na OK pro uložení času.

Je datum nastaven správně?		 ANO	 NE

Instalace SD karty

- Přes tlačítka Start > Programs > Windows Explorer nebo z obrazovky HOME přes ikonu My Computer se dostanete do prohlížeče Windows

- Vložte neuzamčenou naformatovátovanou SD kartu do zdířky na zadním panelu přístroje

- Na obrazovce se objeví nová složka s obrázkem SD karty

Objevila se složka SD karty a je ukládání funkční?	 ANO	 NE

Připojení elektrod a sond

V souladu s návodem připojte dodané eletrody a somdy k přístroji

Přiřazení kanálů

- Dotkněte se tlačítka Mode na obrazovce Měření.  Zvolte požadovaný kanál pro vaši aplikaci. Stiskněte tlačítko Channel  (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 a/nebo Ch5) pro výběr parametrů přiřazených tomuto kanálu. Dotkněte se příslušné ikony parametru pro přiřazení vstupu každému zvolenému kanálu.

- Pro opětovnou volbu kanálu jednoduše opět stiskněte tlačítko Channel. Je-li určen vícečetný kanál, stiskněte tlačítko Display Setup pro volbu a určení zobrazených oken.

- Pro návrat do měřícího módu, stiskněte  Multi Channel (jsou-li přiřazeny dva nebo více kanálů) nebo stiskněte Single Channel (je-li přidělen jeden kanál).

Bylo provedeno přiřazení kanálů?		 ANO	 NE

Konfigurace displeje

- Stiskněte požadované okno Display.

- Stiskněte kterékoliv z oken Channel v pravé části displeje pro přiřazení kanálu zvolenému displeji.

- Při opětovném přiřazení kteréhokoliv displeje, znovu stiskněte okno Display a přidělení je zrušeno.

- Stisknutím tlačítka M. Channel uložíte konfiguraci a vrátíte se na obrazovku Měření.

- Stisknutím OK  uložíte konfiguraci displeje a vrátíte se na obrazovku  Módu.

- Stisknutím Cancel  dojde ke zrušení a návratu na obrazovku Módu bez uložení změn.

- Při stisknutí tlačítka  Help se objeví informace o aktuání obrazovce. Tyto informace zahrnují podrobné instrukce pro provoz přístroje prostřednictvím aktuální obrazovky a možné aplikace týkající se dané obrazovky.

Byla provedena konfigurace displeje v souladu s počtem kanálů?	 ANO	 NE

Ověření funkčních tlačítek

Aktivní displej stolních přístrojů řady  6000 má “tlačítka” podél pravé strany obrazovky, jak je běžné u většiny displejů. Proveďde ověření funkčních tlačítek v souladu s manuálem.

Jsou všechny funkční tlačítka v souladu s manuálem?	 ANO	 NE

Nastavení ukládání dat

V souladu s manuálem nastavte ukládání dat a ověřte, že je funkční?

Je ukládání dat funkční?		 ANO	 NE

Nastavení parametrů tisku (pouze, je-li přístroj připojen k tiskárně)

Poznámka: Pokud přístroj není pčipojen k tiskárně, následující dva řádky proškrtněte vodorovnou čarou).

V souladu s manuálem nastavte parametry tisku a ověřte, že je funkční?

Je tisk funkční?		 ANO	 NE

Připomínky ke kontrole funkčnosti: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# PROVOZNÍ KVALIFIKACE (OQ)

# B-1  ÚVOD

Tento dokument o provozní kvalifikaci je vydán pro firmu   ____________________________________________

____________________________________________________.

OQ dokument vytvořil:

- Eutech Instruments Pte Ltd

- Blk 55, Ayer 13akob Crescent,

- #04-16/24 Singapore 139949

- Tel: (65) 6778 6876

- Fax: (65) 6773 0836

- E-mail: marketing@eutechinst.com

- Web-site: www.eutechinst.com

Záznam o provozní kvalifikaci provedl pracovník firmy:

- Chromservis s.r.o.

Jakobiho 327

109 00 Praha 10-Petrovice

Tel: +420 2 74021211-9 Fax: +420 2 74021220

E-mail: service@chromservis.cz

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

Ověřil oprávněný zástupce zákazníka:

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

Schválil oprávněný zástupce zákazníka:

Jméno: _____________________	 Funkce: _____________________	Datum:  ______________

Podpis: _______________

# B-2  POKYNY

- Tato procedura musí být provedena bezprostředně po IQ proceduře nebo při pravidelné prohlídce. Pravidelná prohlídka je prováděná na základě vnitřní směrnice uživatele. Obvykle se provádí nejméně jednou za rok. Poznámka: pravidelná prohlídka nenahrazuje provozní kalibrace prováděné uživatelem.

- Autorizovaný zástupce firmy Eutech Instruments musí provést požadované testy, které jsou uvedené v dokumentech provozní kvalifikace (OQ). Všechny výsledky musí být zaznamenány.

- Pověřený pracovník firmy ___________________________________________________ provede kontrolu výsledků a podepíše dokumenty se záznamy výsledků.

- Veškeré odchylky a závady během provozní kvalifikace musí být zaznamenány na konci každé části kvalifikační procedury. Současně se zde budou uvedeny všechny postupy pro odstranění závad či odchylek.

- Tento dokument obsahuje důvěrné informace a nesmí být kopírován ani poskytován třetí osobě bez souhlasu výrobce nebo zástupce autorizovaného distributora.

# B-3  VSTUPNÍ KONTROLA PŘÍSTROJE A ELEKTROD

U nového přístroje je nutné zkontrolovat, zda sériové číslo na certifikátu dodávaném výrobcem se shoduje se sériovým číslem na štítku přístroje. Certifikát je součástí dodaného přístroje.

Je certifikát přístroje v pořádku?		 ANO	 NE

Tabulka č.B1: přístroj Cyber Scan 6500PCD

| Katalogové číslo | Výrobní číslo | Číslo zakázky | Dodavatel | Certifikát |
| --- | --- | --- | --- | --- |

K přístroji jsou aktuálně připojené elektrody a sondy uvedené v následující tabulce.

Tabulka č.B2: elektrody a sondy připojené k přístroji

| kanál | Katalog. číslo | Popis položky | Sériové číslo | Dodavatel | Certifikát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jsou údaje a certifikáty k elektrodám v pořádku?	 ANO	 NE

Poznámky:  ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# B-4  KONTROLA PŘESNOSTI MĚRENÍ POTENCIÁLU (pH)

Kontrola přesnosti měření potenciálu na vstupu elektrody prováděná pH simulátorem, výrobce ________________,    výrobní číslo ________________. Kalibrační certifikát ___________________________________, s platností do: ____________ je součástí přílohy.

Správně fungující přístroj má ve všech uvedených bodech maximální odchylku ±3 mV od hodnoty nastavené na pH simulátoru.

Tabulka č.B3: kontrola přesnosti měření potenciálu

| Vstup pH1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| veličina | jednotka | Simulátor | pH metr | odchylka |
| potenciál | mV | 1800 |  |  |
| potenciál | mV | 900 |  |  |
| potenciál | mV | 390 |  |  |
| potenciál | mV | -390 |  |  |
| potenciál | mV | -900 |  |  |
| potenciál | mV | -1800 |  |  |

Tabulka č.B4: kontrola přesnosti měření potenciálu

| Vstup pH2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| veličina | jednotka | Simulátor | pH metr | odchylka |
| potenciál | mV | 1800 |  |  |
| potenciál | mV | 900 |  |  |
| potenciál | mV | 390 |  |  |
| potenciál | mV | -390 |  |  |
| potenciál | mV | -900 |  |  |
| potenciál | mV | -1800 |  |  |

Je přesnost měření potenciálu pro vstup pH1 vyhovující?	 ANO	 NE

Je přesnost měření potenciálu pro vstup pH2 vyhovující?	 ANO	 NE

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# B-5  KALIBRACE A OVĚŘENÍ CELÉHO SYSTÉMU (pH)

Kalibrace a následné ověření funkčnosti přístroje ve spojení s pH elektrodami je prováděno v souladu s uživatelským manuálem. Kalibraci provádíme minimálně dvoubodovou, vhodnější je však provést kalibraci tříbododovou. V tabulce B5 je uveden přehled použitých standardů. Originály popř. kopie certifikátů jsou součástí přílohy k tomuto dokumentu.

Tabulka č.B5: přehled použitých standardů

| pufr č.1 | 7.00 | pufr č.2 | 4.01 | pufr č.2 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výrobce |  | výrobce |  | výrobce |  |
| číslo šarže |  | číslo šarže |  | číslo šarže |  |
| hodnota |  | hodnota |  | hodnota |  |
| exspirace |  | exspirace |  | exspirace |  |

Kalibrační procedura

- Postupujte v souladu s uživatelským manuálem. Proveďte vždy celou proceduru pro každou elektrodu. Standardizaci (kalibraci) lze provádět jak s automatickou tak i s manuální identifikací pufrů.

- Připojenou elektrodu k odpovídajícímu vstupu pH1/ISE1 (pH2/ISE2) propláchněte destilovanou vodou.

- Ujistěte se, že je na přístroji v režimu nastavení zvolena Automatická identifikace pufrů

- Ponořte elektrodu do pufru 7.00 a zvolna míchejte po dobu 60 sekund. Zvolená skupina pufrů se objeví na obrazovce přístroje

- Potom zastavte a vyčkejte ustálení odečtu (cca 15-20 sekund)

- Stiskněte Standardize u kanálu 1, 2, nebo 3 obrazovky měření pH pro přístup na obrazovku standardizace..

- Chcete-li smazat všechny hodnoty z předchozí standardizace, stiskněte Clear. Objeví-li se na obrazovce “Not standardized” přistupte k bodu  5.

- Na obrazovce se rozsvítí ikona nádobky, kterou jste zvolili. Je-li měření stabilní, na obrazovce se objeví STABLE.

- Stiskněte Confirm pro standardizaci pufru. Poté se přístroj vrátí na obrazovku měření pH.

- Elektrodu vyjměte a propláchněte destilovanou vodou a ponořte do následujícího pufru a zvolna míchejte 60 sekund.

- Stiskněte Standardize u kanálu 1, 2, nebo 3 obrazovky měření pH pro přístup na obrazovku standardizace

- Na obrazovce se rozsvítí ikona nádobky kterou jste zvolili. Je-li měření stabilní, na obrazovce se objeví STABLE.

- Stiskněte Confirm pro standardizaci pufru. Poté se přístroj vrátí na obrazovku měření pH

- Totéž proveďte i pro poslední pufr

- Po kalibraci proveďte změření všech tří pufrů a hodnoty zapište do tabulky B6 (resp. B7)

Účinnost elektrody je prezentována jako strmost. Při provádění vícebodové standardizace přístroj vypočítává strmost jednotlivých části. Hodnota, která se objevuje na obrazovce je hodnota strmosti pro příslušnou zónu (ve které je právě prováděno měření).

Ideální strmost je 59,2 mV při teplotě 25°C. Vyhovující strmost je 56,2 až 61 mV. Vyjádřeno v procentech: 95 až 103%. Při překročení této odchylky je již elektroda nevyhovující! Hodnoty strmostí zapište do tabulky B6 (resp. B7)

Tabulka č.B6: tříbodová kalibrace

| Vstup pH1 | Kanál: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sériové číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| veličina | jednotka |  | Kalibrační. standard | Naměřená hodnota | veličina | jednotka | Teoretická hodnota | Naměřená hodnota |
| pH | - |  | 4.01 |  | potenciál | mV | 171 |  |
| pH | - |  | 7.00 |  | potenciál | mV | 0 |  |
| pH | - |  | 10.01 |  | potenciál | mV | -171 |  |
| veličina | jednotka |  | Naměřená hodnota | odchylka | veličina | jednotka | Naměřená hodnota | odchylka |
| strmost | mV |  |  |  | strmost | % |  |  |

Proběhla kalibrace elektrody na vstupu pH1 úspěšně ve všech bodech?	 ANO	 NE

Je strmost pro elektrodu na vstupu pH1 v bodě 7.00 vyhovující?	 ANO	 NE

Tabulka č.B7: tříbodová kalibrace

| Vstup pH2 | Kanál: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sériové číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| veličina | jednotka |  | Kalibrační. standard | Naměřená hodnota | veličina | jednotka | Teoretická hodnota | Naměřená hodnota |
| pH | - |  | 4.01 |  | potenciál | mV | 171 |  |
| pH | - |  | 7.00 |  | potenciál | mV | 0 |  |
| pH | - |  | 10.01 |  | potenciál | mV | -171 |  |
| veličina | jednotka |  | Naměřená hodnota | odchylka | veličina | jednotka | Naměřená hodnota | odchylka |
| strmost | mV |  |  |  | strmost | % |  |  |

Proběhla kalibrace elektrody na vstupu pH2 úspěšně ve všech bodech?	 ANO	 NE

Je strmost pro elektrodu na vstupu pH2 v bodě 7.00 vyhovující?	 ANO	 NE

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# B-6  OVĚŘENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU ELEKTRODY pH SIMULÁTOREM

Posouzení aktuálního stavu elektrody se provádí po kalibraci, kdy se připojí místo elektory k přístroji pH simulátor a sleduje se odchylka nastaveného potenciálu pro pH v daném bodě od ideální hodnoty (měřeno při 25°C).V přepočtu na pH může být maximální diference ±0,84. Při překročení této odchylky v libovolném bodě je již elektroda nevyhovující! Naměřené hodnoty z pH Simulátoru a vypočtené odchylky zapište do tabulky B8 (resp. B9).

Tabulka č.B8: kontrola přesnosti měření potenciálu

| Vstup pH1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| veličina | jednotka | Simulátor (teoret. hodnota) | Aktuální stav elektrody | Vypočtená odchylka |
| pH | - | 1,00 |  |  |
| pH | - | 1,68 |  |  |
| pH | - | 4,01 |  |  |
| pH | - | 6,86 |  |  |
| pH | - | 7,00 |  |  |
| pH | - | 9,18 |  |  |
| pH | - | 10,01 |  |  |
| pH | - | 12,45 |  |  |

Je aktuální stav elektrody připojené na vstup pH1 ve všech bodech vyhovující?	 ANO	 NE

Tabulka č.B9: kontrola přesnosti měření potenciálu

| Vstup pH2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| veličina | jednotka | Simulátor (teoret. hodnota) | Aktuální stav elektrody | Vypočtená odchylka |
| pH | - | 1,00 |  |  |
| pH | - | 1,68 |  |  |
| pH | - | 4,01 |  |  |
| pH | - | 6,86 |  |  |
| pH | - | 7,00 |  |  |
| pH | - | 9,18 |  |  |
| pH | - | 10,01 |  |  |
| pH | - | 12,45 |  |  |

Je aktuální stav elektrody připojené na vstup pH2 ve všech bodech vyhovující?	 ANO	 NE

Poznámky:  ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Bylo dosaženo vyhovující přesnosti systému elektroda-přístroj pro vstup pH1?

ANO	 NE

Bylo dosaženo vyhovující přesnosti systému elektroda-přístroj pro vstup pH2?

ANO	 NE

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# B-7  KALIBRACE A OVĚŘENÍ CELÉHO SYSTÉMU (VODIVOST)

Kalibrace a následné ověření funkčnosti přístroje ve spojení s vodivostní sondou je prováděno v souladu s uživatelským manuálem. Při této proceduře provádíme jednobodovou kalibraci. Dle požadavků zákazníka lze provést i vícebodovou kalibraci. V tabulce B10 jsou uvedeny použité standardy. Originál popř. kopie certifikátu je součástí přílohy k tomuto dokumentu. Povolená odchylka standardu je ±1%. Volba standardu závisí na konstantě použité cely. Pro konstantu K0.1 použijte standard 5 nebo 15 uS/cm, pro K1 použijte 1413uS/cm a pro K10 použijte 12.88 nebo 111.8 mS/cm.

Tabulka č.B10: použité standardy

| standard |  | standard |  | standard |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výrobce |  | výrobce |  | výrobce |  |
| číslo šarže |  | číslo šarže |  | číslo šarže |  |
| hodnota |  | hodnota |  | hodnota |  |
| exspirace |  | exspirace |  | exspirace |  |

Kalibrační procedura přístroje s automatickou identifikací standardů (pouze ve vodivostním módu)

- Na obrazovce měření vodivosti stiskněte Standardize pro přístup na obrazovku standardizace (kalibrace).

- Objeví-li se na obrazovce “Not standardized” postupte na bod 4.

- Stisknutím Clear vymažte hodnoty z předchozí kalibrace, je-li třeba.

- Vložte opláchnutou vodivostní celu do standardu (5 uS,15 uS, 1.413 mS, 12.88 mS nebo 111.8 mS) a opatrně míchejte. Hloubka ponoření musí být dostatečná, aby byly ponořeny otvory na elektrodě.

- Na obrazovce bliká ikona zvoleného standardního roztoku. Jakmile je měření stabilní, objeví se na obrazovce STABLE.  Stisknutím Confirm provedete kalibraci. Poté se přístroj vrátí na obrazovku měření vodivosti.

- Pokud zvolíte v režimu nastavení  jednobodovou kalibraci, přístroj je nyní připraven k měření vodivosti s jedním kalibračním faktorem.

- NEBO

Zvolíte-li v režimu nastavení vícebodovou kalibraci, stiskněte Standardize na obrazovce měření vodivosti k získání přístupu na obrazovku kalibrace a opakujte krok 4 až 6 a proveďte tak kalibraci všech 4 bodů. Provedením vícebodové kalibrace je přístroj připraven k měření s více kalibračními faktory.

- Po kalibraci proveďte změření vodivostního standardu a hodnotu zapište do tabulky B13

Tabulka č.B13: kalibrace vodivosti

| Vstup COND | Kanál: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstanta cely |  |  |  |  |  |  |  |
| veličina | jednotka |  | Kalibrační. standard | Naměřená hodnota | Odchylka | Odchylka v % | Teplota |
| vodivost |  |  |  |  |  |  |  |
| vodivost |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:  ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Bylo dosaženo vyhovující přesnosti systému vodivostní sonda-přístroj? 	 ANO	 NE

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# B-8  SEZNAM PŘÍLOH

Za dokumentem jsou připojeny následující přílohy:

Tabulka č.B11: Seznam příloh

| Číslo | Popis položky | Typ | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: ___________	Podpis zástupce dodavatele:      __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka: __________________________

# PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Osoby uvedené na níže uvedeném seznamu byly řádně seznámeny s přístrojem a proškoleny v obsluze přístroje.. Uvedené osoby jsou tudíž oprávněny užívat tento přístroj. Rozsah školení,je popsán pod tímto seznamem.

| Jméno a příjmení | Funkce | Uživatelský stupeň | Jméno školitele | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zápis o rozsahu školení: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Datum: ___________		           Podpis školitele:  __________________________

Datum: ___________	Podpis pověřeného pracovníka:  __________________________